智能直流高压发生器

直流高压发生器（TPZGF-B）采用高频倍压电路，应用PWM变频技术，闭环调整，电压大反馈，使电压稳定度大幅度提高。直流高压发生器是根据ZBF24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》行业标准的要求设计、制造的。中频直流高压发生器适用于电力部门、厂矿企业、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验。  
直流高压发生器特点 
      1、 体积小、重量轻、操作简便、功能齐全，便于野外使用，是新今比较理想的可靠产品。  
      2、 采用最先进技术、工艺制造，应用最新的PWM变频脉宽调制技术、脉冲串逻辑阵列调制，采用大功率IGBT器件，利用变频技术提高频率，频率达40kHz，从而使输出高压稳定，波汶系数小。        
      3、 精度高、测量准确。电压、电流均为数字显示，电压分辨率为0.1kv，电流分辨率为0.1uA，控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值，使用时无需外加分压器，接线简单。仪器具有高、低压端测量泄漏电流，高压端采用圆形屏蔽数字表显示，不怕放电冲击，抗干扰性能好，适合现场使用。  
      4、 电压调节稳定度高，全量程平滑调压，输出电压调节采用进口单个多圈电位器，升压过程平稳，调节精度高，并设计有粗调和细调功能。电压调节度优于0.1%，电压、电流测量误差小于1.0%，脉动因数优于0.5%。  
      5、 负极性输出、零启动、连续可调、有过电压、过电流、回零、接地保护、特有断线保护等各种保护功能。自动保护电路功能强，保护完善可靠，使操作安全，各种技术指标均优于行业标准及优于同类产品。  
直流高压发生器规格
      1、 高压输出：0-60KV      0-120KV     0-200KV    
      2、 电流输出：0-2mA       0-5mA         0-10mA

TPZGF-E 智能直流高压发生器技术参数

◇工作电源：AC220V（-20%～+10%）   50Hz
◇工作方式：间断使用，额定负载60分钟
◇电压测量精度：1.0%（满度）±2个字
◇电流测量精度：
   1、智能型直流高压发生器低压侧采用自动换档方式，总电流1.0%（满度）±2个字。
   2、智能型直流高压发生器高压侧为全屏蔽自动换档高精度微安表，采用4 1/2数显表，微安表显示屏采用导电玻璃与金属外壳相连，屏蔽性极好，量程范围0 –200-2000uA，精度1.0%±2。
   3、智能型直流高压发生器可选配红外传输微安表和手持红外接收器，当无法看清高压微安表显示时，可通过手持红外接收器直接读取高压端泄漏电流。
   4、智能型直流高压发生器采用计算机控制技术，控制PWM脉宽调制、测量、保护及显示，显示屏采用大屏幕液晶显示，显示输出电压、泄漏电流、过压整定值、计时器及中文报警提示，有背光；设有计时器，在显示屏上有显示，且计时时间可调节，当计时时间快结束时有声音报警。
◇工作频率：40kHz，采用闭环大反馈
◇波纹系数：≤0.5%
◇0.75功能：当进行氧化锌避雷器试验时，按下0.75功能键，电压自动降到75%，精度≤1.0%。
       试验回路接地线必须接触良好，否则本机拒绝工作并音响提示。如果试验电源经1：1隔离变压器或现场用便携式小发电机作为电源时，请人为将电源的任意一端接地，否则会音响提示报警。若现场无可靠地线，可在面板上按“75％UDC/1mA”按钮2—3秒钟即可解除报警，此时仪器仍可正常工作。
◇过压整定误差：≤1.0%，采用软件整定
◇电压调节精度：0.1%
◇电压调整率：电源电压在220V±10%范围内变化时，输出电压波动范围不超过1.0%